ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β διακήρυξης 1536/16.02.2017

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα ή συγκεκριμένους εμπορικούς τύπους μπορεί να δοθεί προσφορά και για ισοδύναμο ή αντίστοιχό τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

- Στήλη Α/Α: Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη

- Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, η οποία είναι δεσμευτική για όλες τις προδιαγραφές και μπορεί έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά ή/και να δοθούν διευκρινήσεις όπου απαιτείται.

- Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα.

ΤΜΗΜΑ Α

Φορητό όργανο μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα κατάλληλο για μετρήσεις σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς χώρους.

Συνολικός προϋπολογισμός: 9.560,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

Χαρακτηριστικά  -  Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορητό όργανο μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα κατάλληλο για την  ταυτόχρονη μέτρηση των διαφορετικών σωματιδίων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

| Α/Α | Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφές | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός Μονάδων | Μία (1) |  |  |
| 2 | Mοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| 3 | Kατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| 4 | Αρχή μέτρησης | Περίθλαση με δέσμη / ακτίνα laser |  |  |
| 5 | Χρήση | Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους |  |  |
| 6 | Περιοχή Σωματιδίων | 0-15 μm |  |  |
| 7 | Δυνατότητα ταυτόχρονης και χωριστής μέτρησης κλασμάτων | Total Dust PM10 (ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρος < 10μm), respirable (ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρος <4-5 μm), PM2,5 (ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρος, 2,5μm), PM1 (ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρος < 1μm) |  |  |
| 8 | Περιοχή μέτρησης | 0,001 – 150 mg/m3 (επιθυμητή βαθμονόμηση κατά ISO –να αναφερθεί) |  |  |
| 9 | Ανάλυση | 0,001 mg/m3 ή 0,1% της ένδειξης |  |  |
| 10 | Παροχή αντλίας (Flow rate) | 3,0 l/min, Κατάλληλο για συνεχείς μετρήσεις. |  |  |
| 11 | Ένδειξη | Δυνατότητα άμεσης (on-line) ένδειξης της συγκέντρωσης στην οθόνη του οργάνου |  |  |
| 12 | Οθόνη | Έως 3,5’’ ψηφιακή, έγχρωμη, αφής |  |  |
| 13 | Data Logger-Μνήμη | 5 MB, >60.000 σετ μετρήσεων (ή τουλάχιστον 40 ημέρες logging ενός λεπτού) |  |  |
| 14 | Συχνότητα αποθήκευσης δεδομένων | Επιλεγόμενη από το χρήστη (ανά 1s έως ανά 1h) |  |  |
| 15 | Έξοδοι επικοινωνίας | Κατά προτίμηση με USB θύρα |  |  |
| 16 | Ειδοποίηση | Να παρέχει ηχητική ειδοποίηση στον χρήστη |  |  |
| 17 | Τροφοδοσία | Να διαθέτει τροφοδοτικό ρεύματος. Κατά προτίμηση επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου Li-lon. |  |  |
| 18 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Από 0 έως 50 oC |  |  |
| 19 | Βάρος | Έως 1,8 kg συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας. |  |  |
| 20 | Διαστάσεις | Όχι μεγαλύτερες από 130x130x320 mm |  |  |
| 21 | Βαλίτσα Μεταφοράς | Ναι, για το όργανο και όλα τα παρελκόμενα. Επιθυμητός ιμάντας ανάρτησης. |  |  |
| 22 | Βαθμονόμηση | Να διαθέτει kit βαθμονόμησης, απόλυτο φίλτρο βαθμονόμησης μηδενός, πιστοποιητικό βαθμονόμησης. |  |  |
| 23 | Άλλα χαρακτηριστικά | Επιθυμητό να διαθέτει κιτ εργαλείων, εσωτερικά φίλτρα και σωληνάκι δειγματοληψίας |  |  |
| 24 | Σύνδεση με υπολογιστή | Να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για τη ρύθμιση του οργάνου και για την μεταφορά /επεξεργασία αποτελεσμάτων σε υπολογιστή, καθώς επίσης και καλώδια σύνδεσης με υπολογιστή |  |  |
| 25 | Τεχνική Υποστήριξη | Ο προμηθευτής να δηλώσει τη δυνατότητα υποστήριξης με ανταλλακτικά και επισκευές και για πόσα έτη από την ημερομηνία αγορά. |  |  |
| 26 | Εκπαίδευση χρήστη | Να αναφερθούν όροι και προϋποθέσεις και πιθανό κόστος |  |  |
| 27 | Πιστοποιητικά καλής μέτρησης και βαθμονόμησης | Να διαθέτει και να αναφερθούν στην τεχνική προσφορά. Επιθυμητή σήμανση CE |  |  |
| 28 | Εγγύηση | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 έτη από την ημερομηνία παραλαβής του οργάνου |  |  |
| 29 | Eγχειρίδια χρήσης | Να συνοδεύεται από φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα μέρη του οργάνου (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) |  |  |
| 30 | Παράδοση | Το όργανο πρέπει να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία. Η ευθύνη λειτουργίας του υπό παράδοση οργάνου βαραίνει τον προμηθευτή. |  |  |
|  |  | Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Κτίριο Κ1, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά |  |  |
| 31 | Χρόνος Παράδοσης | Έως 6 εβδομάδες |  |  |
| 32 | Τρόπος Πληρωμής | Με κατάθεση στο λογαριασμό του αναδόχου, με το πέρας της παράδοσης |  |  |

ΤΜΗΜΑ Β

Φορητό όργανο ανίχνευσης  αεριών (για ταυτόχρονη μέτρηση) συνοδευόμενο από ενσωματωμένη αντλία αναρρόφησης δείγματος καθώς και από datalink assembly, καλώδιο με λογισμικό για σύνδεση και μεταφορά δεδομένων σε υπολογιστή.

Συνολικός προϋπολογισμός: 4.261,00€  (συμπ/νου ΦΠΑ).

Χαρακτηριστικά  -  Τεχνικές Προδιαγραφές

Το φορητό όργανο ανίχνευσης τοξικών αεριών να είναι κατάλληλο για μέτρηση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Να διαθέτει κατάλληλο αριθμό αισθητηρίων τοξικών και επικίνδυνων αερίων και να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης τουλάχιστον 5 αερίων, τα οποία θα μπορούν να προσδιοριστούν από τον χρήστη ανάλογα με την περίσταση. Τα αισθητήρια των αεριών να είναι τύπου έξυπνου αισθητήρα, εναλλάξιμα μεταξύ τους και με αυτόματη αναγνώριση από το όργανο. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης μέσων τιμών λεπτού για τουλάχιστον ένα έτος.

| Α/Α | Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφές | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός Μονάδων | Μία (1) |  |  |
| 2 | Mοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| 3 | Kατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| 4 | Μέτρηση αερίων | Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4) κ.α. Συνήθη τοξικά αέρια, CO, NH3, H2S, SO2, NO, NO2, Η2, HCl, HCN, ClO2 κ.α. Δυνατότητα μέτρησης εκρηκτικών αερίων (μεθάνιο ή άλλο) με κλίμακα 0 -100% LEL, και ανάλυση 1 % |  |  |
| 5 | Ταυτόχρονη μέτρηση | Τουλάχιστον 5 αεριών, τα οποία θα μπορούν να προσδιοριστούν από τον χρήστη ανάλογα με την περίσταση |  |  |
| 6 | Οθόνη | έγχρωμη, LCD |  |  |
| 7 | Ανάλυση | Ο2: 0,1% CO2: 0,01 % NO2, Η2S, SO2, HCl, HCN, VOCs: 0,1 ppm Η2, CO, NH3, NO: 1 ppm ClO2: 0,01 ppm Εκρηκτικά αέρια (μεθάνιο ή άλλο), CH4: 1 % |  |  |
| 8 | Προειδοποιητικά σήματα | Να διαθέτει ηχητικό και οπτικό σήμα (alarm) και ένδειξη υπέρβασης ορίου για κάθε μετρούμενο αέριο |  |  |
| 9 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Να καλύπτεται το διάστημα από -15 έως +50 oC |  |  |
| 10 | Αυτονομία | Λειτουργία με πλήρη φόρτιση τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς χρήση αντλίας |  |  |
| 11 | Τροφοδοσία | Να διαθέτει τροφοδοτικό ρεύματος. Κατά προτίμηση επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου λιθίου |  |  |
| 12 | Σωλήνας δειγματοληψίας | Ναι |  |  |
| 13 | Καπάκι βαθμονόμησης | Ναι |  |  |
| 14 | Ενσωματωμένη αντλία αναρρόφησης δείγματος | Ναι |  |  |
| 15 | Σύνδεση με υπολογιστή | Ναι datalink assembly, καλώδιο με λογισμικό για σύνδεση και μεταφορά δεδομένων σε υπολογιστή | . |  |
| 16 | Διαστάσεις | Έως 140x80x45mm |  |  |
| 17 | Βάρος | Έως 500 gr |  |  |
| 18 | Κέλυφος | Αδιάβροχο, στιβαρό. Επιθυμητό πρόσθετο περίβλημα προστασίας. Προστασία κελύφους να αναφερθεί. |  |  |
| 19 | Θήκη μεταφοράς | Ναι |  |  |
| 20 | Άλλα χαρακτηριστικά | Επιθυμητή λειτουργία αυτοελέγχου και προειδοποίησης για βλάβη |  |  |
| 21 | Δυνατότητα βαθμονόμησης | Ναι |  |  |
| 22 | Εγχερίδια χρήσης | Να συνοδεύεται από φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα μέρη του οργάνου (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) |  |  |
| 23 | Τεχνική Υποστήριξη | Ο προμηθευτής να δηλώσει τη δυνατότητα υποστήριξης με ανταλλακτικά και επισκευές και για πόσα έτη από την ημερομηνία αγορά. |  |  |
| 24 | Εκπαίδευση χρήστη | Να αναφερθούν όροι και προϋποθέσεις και πιθανόν κόστος. |  |  |
| 25 | Εγγύηση | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του οργάνου |  |  |
| 26 | Πιστοποιητικά καλής μέτρησης και αντιεκρηκτικό πιστοποιητικό | Να διαθέτει και να αναφερθούν. |  |  |
| 27 | Παράδοση | Το όργανο πρέπει να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία. Η ευθύνη λειτουργίας του υπό παράδοση οργάνου βαραίνει τον προμηθευτή. |  |  |
|  |  | Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Κτίριο Κ1, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά |  |  |
| 28 | Χρόνος Παράδοσης | Έως 6 εβδομάδες |  |  |
| 29 | Τρόπος Πληρωμής | Με κατάθεση στο λογαριασμό του αναδόχου, με το πέρας της παράδοσης |  |  |

ΤΜΗΜΑ Γ

Ηλεκτρονικός φορητός ανιχνευτής πολλαπλών εκρηκτικών και άλλων τοξικών αεριών (κατάλληλος για μέτρηση υδρογονανθράκων).

Συνολικός προϋπολογισμός 460,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

Χαρακτηριστικά  -  Τεχνικές Προδιαγραφές.

Φορητό όργανο ανίχνευσης  πολλαπλών εκρηκτικών και άλλων τοξικών αεριών, κατάλληλος για μέτρηση υδρογονανθράκων (π.χ. προπάνιο, βουτάνιο, βενζόλιο κλπ.) και για πραγματοποίηση μετρήσεων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, με απλό χειρισμό και οθόνη για εύκολο εντοπισμό πιθανών συγκεντρώσεων οξυγόνου και τοξικών αερίων κατάλληλου για μέτρηση υδρογονανθράκων. Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει αισθητήριο μέτρησης εκρηκτικών αερίων 0-100% LEL (Lower Explosion Limit).

| Α/Α | Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφές | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός Μονάδων | Μία (1) |  |  |
| 2 | Mοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| 3 | Kατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| 4 | Μέτρηση αερίων | Αισθητήρια εκρηκτικών αερίων 0 -100% LEL, διακριτικότητα 1% . Ο2: 0,1%, CH4 -: 0,01 %, CO, Η2S, NO2, SO2: 1 ppm Δυνατότητα εγκατάστασης πάνω από 3 αισθητήρια |  |  |
| 5 | Προειδοποιητικά σήματα | Να διαθέτει ηχητικό και οπτικό σήμα (alarm). Δυνατότητα επιλογής ορίων συναγερμού. Δυνατότητα προειδοποίησης σε περίπτωση βλάβης |  |  |
| 6 | Οθόνη | LCD φωτιζόμενη με άμεση ένδειξη της τιμής μέτρησης |  |  |
| 7 | Data Logger | Xωρητικότητα καταγραφής μετρήσεων τουλάχιστον 60 ωρών |  |  |
| 8 | Θερμοκρασία | Να καλύπτει εύρος -10 έως +50oC |  |  |
| 9 | Τροφοδοσία - Αυτονομία | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας πάνω από 10 ώρες |  |  |
| 10 | Κέλυφος | Αδιάβροχο, στιβαρό. Προστασία κελύφους να αναφερθεί |  |  |
| 11 | Διαστάσεις | Έως 110 mm x 60 mm x 32 mm |  |  |
| 12 | Βάρος | Έως 0,3 kg χωρίς αντλία |  |  |
| 13 | Εγχειρίδια χρήσης | Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης |  |  |
| 14 | Τεχνική Υποστήριξη | Ο προμηθευτής να δηλώσει τη δυνατότητα υποστήριξης με ανταλλακτικά και επισκευές και για πόσα έτη από την ημερομηνία αγορά. |  |  |
| 15 | Εκπαίδευση χρήστη | Να αναφερθούν όροι και προϋποθέσεις και πιθανόν κόστος |  |  |
| 16 | Εγγύηση | Εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του οργάνου. |  |  |
| 17 | Πιστοποιητικά/πρότυπα για την ασφάλεια εργασίας και αντιεκρηκτικό πιστοποιητικό | Να διαθέτει και να αναφερθούν |  |  |
| 18 | Παράδοση | Το όργανο πρέπει να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία. Η ευθύνη λειτουργίας του υπό παράδοση οργάνου βαραίνει τον προμηθευτή. |  |  |
|  |  | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Κτίριο Κ1, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά |  |  |
| 19 | Χρόνος Παράδοσης | Έως 6 εβδομάδες |  |  |
| 20 | Τρόπος Πληρωμής | Με κατάθεση στο λογαριασμό του αναδόχου, με το πέρας της παράδοσης |  |  |